## Thiết bị y tế
PHỤ LỤC: DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Văn bản số: 123 /KH-HĐTĐG ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng thẩm định giá)
TT | Tên trang thiết bị y tế | Phân nhóm | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Số lưu hành hoặc số GPNK | Chủng loại (model) | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Mã kê khai giá | Link Kê khai giá | Thời hạn link kê khai giá | Số lượng
TT14
1 | Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán 32 lát cắt | Nhóm 1 | 1. Thông tin chung: Phân nhóm theo TT14: Nhóm 1 Thiết bị mới 100%, năm sản xuất 2023 trở về sau Tiêu chuẩn: ISO 9001 hoặc tương đương Nguồn cung cấp: 3 pha 380V; Nhiệt độ tối đa tới 30 độ C; Độ ẩm tối đa tới 75% I. CẤU HÌNH CUNG CẤP: 1.1. Hệ thống máy chính (nhập khẩu nguyên bộ) Phần cứng hệ thống 1 . Khoang máy 2 . Bóng phát tia 3 . Máy phát 4 . Đầu thu 5 . Bàn bệnh nhân 6 . Trạm thu nhận hình ảnh 7 . Hệ thống tái tạo hình ảnh 8 . Máy tính bảng điều khiển và đọc hình từ xa 9. Phụ kiện kèm máy - Áo chì độ dày chì tương đương trước sau: 0.35/0.25 mm - Kính chì kích thước 0.8 x 1m, độ dày chì tương đương 2.1mm - Bộ định vị bệnh nhân: Giá đỡ đầu, giá đỡ tay chân, dây đai cố định bệnh nhân - Bộ lưu điện cho máy tính trạm thu nhận 1.5 kVA - Bàn đặt máy tính cho phòng điều khiển - Phantom cho việc cân chỉnh hệ thống |  | Somatomgo.Now | Đức | Siemens Healthcare GmbH | Đức | Hệ thống | Hệ thống | KKG-0082-00139 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0082-00139 | 30/9/2023 | 1
Phần mềm: 1 . Phần mềm hệ thống 2 . Phần mềm công nghệ chụp CT mới 3 . Chương trình hỗ trợ chụp nhanh 4 . Chương trình hỗ trợ chụp giảm liều tia 5 . Chương trình tái tạo lặp 6 . Chất lượng hình ảnh 7 . Phần mềm phân đoạn tổn thương phổi 8 . Phần mềm nội soi ảo 9 . Phần mềm tái tạo mạch máu 10 . Phần mềm loại bỏ xương - bàn
1.2. Phụ kiện kèm theo 1 . Máy in phim khô laser 2 . Máy bơm tiêm điện thuốc cản quang 1 nòng 3 . Ổ ghi đĩa CD/DVD 4 . Ổn áp 3 pha loại 75KVA 5 . Bộ máy vi tính 6 . Đèn đọc phim 7 . Máy hút ẩm
II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 1.1. Hệ thống máy chính (nhập khẩu nguyên bộ) Phần cứng hệ thống 1. Khoang máy - Đường kính: 70 cm - Sâu: 84 cm - Khoảng cách mặt phẳng quét đến vỏ khoang máy: 25cm - Khoảng cách từ trung điểm bóng tới trọng tâm (isocenter): 53.5 cm - Khoảng cách từ trung điểm bóng tới đầu thu: 98.3 cm - Trường cho phép quét lớn nhất (FOV): 50 cm - Tốc độ vòng quay: 1.0, 1.5 giây - Lazer định vị trung tâm từ 3 hướng Coronal, Sagittal, Transversal thể hiện vị trí tâm ở mặt phẳng chụp - Camera Halo 2D: Bằng cách giúp bạn quan sát bệnh nhân mọi lúc, camera tích hợp trong gantry giúp chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Góc nhìn 90° mang đến một cái nhìn tổng quan ngay trên màn hình. Hình cận cảnh giúp dễ dàng phát hiện ngay cả những cử động nhỏ nhất và giữ cho bệnh nhân ở đúng vị trí. Ngoài camera, cụm Halo bao gồm ánh sáng nhẹ xung quanh và hình ảnh đếm ngược kỹ thuật số giúp theo dõi tình trạng của bệnh nhân và giúp họ tuân thủ thời gian nín thở
2. Bóng phát tia - Loại bóng X-quang: Chronon™ - Dòng bóng: 13–240 mA, dòng bóng tối đa tương đương 600 mA với công nghệ tái tạo lặp dữ liệu thô SAFIRE - Điện áp bóng: 80, 110, 130, *Sn110, Sn130 kV - Trữ nhiệt bóng: 3.5 MHU, tương đương 8.75 MHU với tái tạo lặp dữ liệu thô SAFIRE - Với công nghệ tái tạo lặp, có thể đạt được kết quả lâm sàng tương tự với liều thấp hơn mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh. Do đó khi sử dụng liều thấp hơn, dung lượng lưu trữ nhiệt tăng lên chậm hơn - Tản nhiệt: 915 kHU/min - Tiêu điểm bóng: 0.8 x 0.4 mm / 8° 0.8 x 0.7 mm / 8° *Bộ lọc Thiếc - Tin filter (Sn): Được kế thừa từ máy chụp hai đầu bóng cao cấp, bộ lọc Thiếc (Sn) loại bỏ năng lượng thấp để giảm liều và tối ưu hóa độ tương phản giữa mô mềm và không khí
3. Tủ phát tia - Công suất tối đa: 32 kW - Công suất tối đa với công nghệ tái tạo lặp dữ liệu thô: 80 kW 4. Đầu thu Stellar thế hệ thứ 3 - Đầu thu Stellar duy trì nhiễu điện tử thấp, tăng hiệu quả liều và cải thiện độ phân giải không gian - Tốc độ và hiệu quả dựa trên vật liệu phát quang độc quyền của Siemens Healthineers với phân rã siêu ngắn, phát quang cực thấp và độ hấp thụ cao cho chất lượng hình ảnh tối ưu và hiệu quả liều cao - Số lát cắt tái tạo trong một vòng quay: 32 - Số lượng dãy đầu thu: 16 - Phần tử đầu thu: 12,288 - Số hình chiếu 1s/360 độ: 1,536 - Thu nhận tuần tự: 16x0.7 mm, *Sn16x0.7 mm, 1x10 mm, 1x5 mm - Thu nhận xoắn ốc: 16x0.7 mm, *Sn16x0.7 mm -Adaptive Signal Boost: Tăng cường vùng tín hiệu thấp trong trường hợp độ suy giảm tia X cao, ví dụ bệnh nhân béo phì hay có gắn kim loại Implant
5. Bàn bệnh nhân - Tải trọng: 227 kg - Tốc độ di chuyển bàn theo hướng chụp:200mm/giây - Khoảng nâng hạ bàn: 46 – 88.5 cm - Tốc độ nâng hạ bàn: 28.3 mm/giây - Chiều dài trường chụp: 142 cm Có 02 cách điều khiển bàn bệnh nhân (nâng hạ/di chuyển) giúp chuẩn bị bệnh nhân nhanh chóng + Điểu khiển từ xa với remote không dây + Điều khiển bằng hệ thống từ phòng điều khiển 6. Trạm thu nhận - CPU Intel Xeon. Tốc độ xử lý ≥ 3,3 GHz - RAM: ≥16 GB DDR4 RAM - Card đồ họa: Intel® HD Graphics P530 - Ổ cứng: 480 GB SSD - Tích hợp các phần cứng máy tính của trạm vào trong Gantry - Màn hình: 23 inch - Độ phân giải: 1920 x 1080 - Hình ảnh lưu: 300.000 hình - Ổ cắm USB 3.0 để lưu, truyền tải dữ liệu - Bàn phím và chuột tiêu chuẩn - Có UPS lưu điện cho máy tính trạm điều khiển
7. Hệ thống tái tạo hình ảnh - Hiển thị hình ảnh theo thời gian thực (512x512) khi quét xoắn ốc - Truyền tải ảnh đến máy tính bảng bằng công nghệ không dây wireless - Ma trận tái tạo: 512x512 - Độ dày lát cắt nhỏ nhất: 0.6mm - Độ dày lát cắt: 0.6mm – 10 mm - Trường tái tạo: 5 - 50 cm; 5-70 cm với HD FOV Pro - Tốc độ tái tạo tối đa: 13 hình/giây - Thang xám HU: –8,192 to +57,343 - Có thuật toán tái tạo lặp giảm hiệu ứngcứng hóa chùm tia iBHC Nhiều lựa chọn Kernel tái tạo cho mọi yêu cầu lâm sàng mong muốn Tự do lựa chọn đồ dày lât cắt để tái tạo trước và/ hoặc sau 8. Máy tính bảng điều khiển - CPU: Intel® Core hoặc tương đương - Màn hình: 12 inch trở lên độ phân giải 1920 x 1080 - RAM: 8GB - Ổ cứng SSD: 128 GB
9. Phụ kiện kèm máy - Áo chì độ dày chì tương đương trước sau: 0.35/0.25 mm - Kính chì kích thước 0.8 x 1m, độ dày chì tương đương 2.1mm - Bộ định vị bệnh nhân: Giá đỡ đầu, giá đỡ tay chân, dây đai cố định bệnh nhân - Bộ lưu điện cho máy tính trạm thu nhận 1.5 kVA - Bàn đặt máy tính cho phòng điều khiển - Phantom cho việc cân chỉnh hệ thống
Phần mềm hệ thống 1. Phần mềm hệ thống cơ bản: Chương trình chụp: Dễ dàng thay đổi và quản lý giao thức - Thu nhận hình định vị topogram: + Độ dài quét: 128–1,420 mm + Thu nhận hình định vị theo thời gian thực + Có thể ngưng quét khi đã thu hình được phần giải phẫu mong muốn + Thời gian thu nhận 1.36–7.86 giây + Tốc độ di chuyển bàn tối đa: 200 mm/s + Chụp các tư thế a.p., p.a., lateral - Cổng giao tiếp hướng dẫn bệnh nhân: + Thu âm tự do + 54 cặp văn bản hướng dẫn bệnh nhân tự động + Có sẵn 18 ngôn ngữ cài đặt sẵn - Thu nhận tuần tự (Sequence): + Độ dày lát cắt tái tạo: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm + Thời gian quét một phần 240 độ: 0.67, 1.01 giây + Thời gian quét toàn phần 360 độ: 1.0, 1.5 giây + Ghi hình khi bàn di chuyển / không di chuyển - Thu nhận xoắn ốc (Spiral): + Độ dày lát cắt tái tạo: 0.6, 0.8, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10 mm + Thời gian quét toàn phần 360 độ: 1.0, 1.5 giây + Khoảng cách tái tạo tối thiểu: 0.1 mm + Hệ số pitch 0.15 – 1.5 + Thời gian chụp xoắn ốc tối đa: 300 giây + Chiều dài trường chụp: 142 cm Thẻ Xử lý : Syngo Examination: - WorkStream 4DTM: + Quy trình làm việc 4D với việc tạo trực tiếp các hình ảnh axial, sagittal, coronal hoặc chếch từ các giao thức chụp tiêu chuẩn - Đăng ký bệnh nhân: + Nhập thông tin bệnh nhân trực tiếp trên máy trạm ngay trước khi chụp + Đăng ký trước bệnh nhân bất kì khi nào trước khi chụp + Đăng ký bệnh nhân cấp cứu đặc biệt (cho phép chụp mà không cần nhập dữ liệu bệnh nhân trước khi chụp) + Chuyển dữ liệu thông tin bệnh nhân từ HIS/RIS bằng DICOM Get Worklist - IVR (Interleaved Volume Reconstruction): sử dụng phương pháp đo dữ liệu một cách hiệu quả cho phép tái tạo theo trục z 32 lát cắt đồng thời khi chụp xoắn ốc mà không phụ thuộc Pitch. - Chế độ Sure View :chất lượng hình ảnh độc lập với Pitch - Chế độ IT bảo vệ hệ thống: Là một quy trình bảo mật được sử dụng rộng rãi trong công nghệ thông tin, được thiết kế để bảo vệ hệ thống khỏi virus và phần mềm độc hại. Hoạt động theo cách ngược lại với danh sách đen thường được biết đến, hệ thống biết trạng thái của nó được phân phối và sẽ bỏ qua tất cả các mối đe dọa bên ngoài khác - Phần mềm Auto FOV – tự động điều chỉnh trường nhìn: Khi đặt trường chụp, độ rộng của trường được tự động điều chỉnh để bao phủ toàn bộ cơ thể bệnh nhân. - Chế độ CINE Display: + Hiển thị các chuỗi hình ảnh + Tự động hoặc tương tác bằng chuột + Tốc độ hình tối đa: 30 hình/giây - Giải pháp lưu trữ và Mạng: + Quay màn hình: Giải pháp tích hợp cho xem hình và hiển thị thông tin 4D, cho phép tạo và chỉnh sửa các tệp video để cải thiện chẩn đoán, ghi và giảng dạy. Một loạt các định dạng đa phương tiện được hỗ trợ, ví dụ: AVI, Flash (SWF), GIF, QuickTime (MOV), video trực tuyến + Gửi hình/ Mạng: Giao diện truyền hình ảnh và thông tin y tế bằng chuẩn DICOM. Tạo điều kiện giao tiếp với các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau. Bao gồm: o DICOM Storage (Send/Receive) o DICOM Query/Retrieve o DICOM Basic print o DICOM Get Worklist (HIS/RIS) o DICOM SR viewer o DICOM Storage Commitment - DICOM Viewer on CD/DVD
2. Phần mềm công nghệ trí tuệ nhân tạo GO Technologies - Hỗ trợ chụp tự động - Scan & GO: Ứng dụng máy tính bảng nâng cao cho phép theo dõi quá trình chụp từ xa, giúp chuẩn bị bệnh nhân nhanh hơn. Hình ảnh sau khi quét được gửi đến máy tính bảng ngay lập tức nhờ kết nối không dây nên có thể kiểm tra hình ảnh nhanh chóng. - Kiểm tra hình ảnh tự động - Check & GO + Thuật toán thông minh này đánh dấu các vấn đề xảy ra liên quan đến độ phủ và độ tương phản. Khắc phục sự cố trong khi đang chụp, ngăn các lỗi tiếp theo trong khi chụp nhiều pha và tránh lưu trữ hình ảnh chưa đạt chất lượng + Check & GO có sẵn cả trên AWP (trạm thu nhận) và trên ứng dụng máy tính bảng Scan & GO - Ứng dụng tái tạo tự động - Recon & GO + Recon & GO thực hiện quá trình hậu xử lý tự động (không cần nhấp chuột) khiến nó trở thành một phần của các tác vụ tái tạo tiêu chuẩn. Công nghệ sẵn sàng đọc này giúp tiết kiệm thời gian và rút gọn quy trình làm việc. Recon & GO cung cấp kết quả chất lượng cao bất kể người vận hành hoặc bác sĩ lâm sàng và cho phép người dùng dành nhiều thời gian cho bệnh nhân hơn. + Cho phép tái tạo đa thức tự động (zero-click) như: + Tái tạo đồng thời các hướng MPR khác nhau hoặc hiển thị hình ảnh (cài đặt kernel và cửa sổ) + Phần mềm trí tuệ nhân tạo ALPHA (Tự động phân tích về giải phẫu người), công nghệ này tự động nhận ra các mốc giải phẫu trong hình ảnh thu được và tạo ra định hướng chuẩn sẵn sàng để đọc cho các khớp và vùng cơ thể khác nhau + Xóa xương tự động tái tạo VRT tạo điều kiện đánh giá mạch máu chính xác bằng cách hiển thị mạch máu mà không bị che phủ bởi cấu trúc giải phẫu khác + Tự động nhận diện trung tâm và đánh dấu giải phẫu mạch máu nhờ hiển thị tái tạo mặt phẳng cong giúp đơn giản hóa việc đọc kết quả và đánh giá chỗ hẹp - Ứng dụng nâng cao - View & Go + Là một giải pháp xem đa dạng, chuyên biệt, CT View & GO cung cấp nhiều ứng dụng và công cụ lâm sàng để đọc trơn tru chỉ trong một quy trình làm việc + Giao diện người dùng có thể tùy chỉnh, thông qua hộp công cụ yêu thích + Tự động phân phối và in hình ảnh và kết quả + Có thể tự do chọn độ rộng và trung tâm cửa sổ + Cài đặt một cửa sổ hay nhiều cửa sổ để hiển thị nhiều hình ảnh + Cài đặt cửa sổ cho từng cơ quan cụ thể, ví dụ: mô mềm và xương + Thu phóng và di chuyển hình - Công cụ đánh giá: + Đánh giá đồng thời hơn 10 vùng quan tâm (ROI): ROI hình tròn, đa giác hay hình tự do + Đo đạc HU max (tối đa); min (tối thiểu); SD (standard deviation – độ lệch chuẩn), mean (giá trị trung bình) + Hướng cắt: ngang, dọc, chếch + Đo lường khoảng cách và các góc + Đo trực tuyến ROI kích thước 5 x 5 pixel + Tự do chọn vị trí hệ tọa độ + Crosshair + Đánh dấu và ghi chú hình ảnh - Chương trình in phim: + In phim kỹ thuật số, kết nối máy in phim kỹ thuật số + Kết nối máy in DICOM cơ bản + Có chế độ in tự động + Có tương tác tấm phim ảo + Định dạng phim có thể tùy chọn, tối đa lên tới 64 hình + Có thể thực hiện in phim song song với các hoạt động khác + Cho phép tự do điều chỉnh vị trí của hình ảnh trên tấm phim + Có các chế độ tinh chỉnh text theo ý người sử dụng + Hỗ trợ máy in giấy postscript - Hiển thị 3D + Tái tạo MPR thời gian thực: Độ dày lát cắt đa dạng (MPR dày, MPR mỏng) và khoảng cách và các giá trị mặc định có thể cấu hình lại + MPR theo thời gian thực theo nhiều hướng • Sagittal • Coronal • Oblique • Double oblique • Vẽ tay Freehand (Dạng cong) - MIP và minMIP: + MIP: Hình chiếu cường độ tối đa + MinIP: Hình chiếu cường độ tối thiểu + Chức năng MIP mỏng cho hình chiếu trong một khoảng nhỏ để tập trung vàocấu trúc mạch máu đặc biệt - Kỹ thuật dựng ảnh khối - syngo VRT (Volume Rendering Technique) + Dựng ảnh và hiển thị các loại mô khác nhau từ hình ảnh CT (ví dụ: như xương và các mạch máu) dưới dạng hình hiển thị 3D. + Gói ứng dụng 3D nâng cao cho hiển thị tối ưu và sự khác biệt của các cơ quan khác nhau thông qua kiểm soát độc lập màu sắc, độ mờ và độ bóng - Đo đường kính và giá trị ung bướu: đo tổn thương theo trục dọc và WHO để củng cố các chẩn đoán lâm sàng trong ung thư - Đo ROI theo ngưỡng HU: đánh giá và hiển thị mật độ mô trong một vùng HU nhất định. Điều này có thể giúp định lượng chất béo hoặc đánh giá các tổn thương cho các khu vực giảm mật độ như là một chỉ số khả thi của đáp ứng trị liệu - Đo ROI hai mức năng lượng: đánh giá cơ bản về đặc tính của các mô khác nhau ở các mức năng lượng khác nhau như một dấu hiệu của thành phần nguyên tử của chúng
3. Chương trình chụp nhanh Chương trình lên kế hoạch chụp nhanh: có lựa chọn trường chụp nhanh và tự động Chương trình hỗ trợ liên lạc nhanh chóng với trung tâm chăm sóc khách hàng Chọn ROI tự động: Có tối ưu trong thu hình chụp mạch máu
4. Chương trình chụp giảm liều tia - Có bộ lọc giảm liều tia - Có phần mềm tự động giảm liều tối đa cho khi chụp qua những bộ phận nhạy cảm ở vùng mắt, cổ, chậu - Có phần mềm giảm liều ở những bộ phận nhạy cảm nhưng vẫn duy trì chất lượng hình ảnh - Có chương trình chụp Care Bolus CT giúp giảm liều lượng thuốc cản quang - Có thu hình với thời gian thực - Có chương trình giảm liều theo thời gian thực, theo kích thước bệnh nhân; giảm liều cho cả người lớn và trẻ em - Có chế độ cung cấp liều biến đổi theo thể trạng các cơ quan, đưa ra cài đặt giới hạn liều cho trẻ em, người lớn và người béo phì. - Có các protocols lâm sàng với tùy chọn mức 80 hoặc 110 kV và phạm vi rộng cho cài đặt mAs. Phơi nhiễm tia X đáp ứng cho tuổi và cân nặng của bệnh nhi (và người lớn nhỏ người) giảm liều bệnh nhân cơ bản. - Có chế độ cài mật khẩu ngăn cản các địa chỉ truy cập trái phép đến các protocol chụp - Có cảnh báo tự động khi liều chụp vượt ngưỡng cài đặt - Có phần mềm kiểm tra giá trị liều cảnh báo trong trường hợp cài đặt HU vượt ngưỡng - Có phần mềm kiểm tra liều tích lũy
5. Công nghệ tái tạo lặp trên dữ liệu thô SAFIRE Công nghệ tái tạo lặp trên dữ liệu thô là một phương pháp độc đáo giúp giảm nhiễu hình ảnh mà không làm giảm chất lượng hình ảnh hoặc trực quan hóa chi tiết bằng cách giới thiệu nhiều bước lặp ngay từ dữ liệu thô trong quy trình tái tạo, cho phép giảm tới 60% liều 6. Chất lượng hình ảnh - Chế độ tương phản thấp + Phantom CATPHAN (20cm) + Kích thước: 5mm + Khác biệt tương phản: 3HU + CTDIvol (32 cm): 13.74 mGy + Kỹ thuật:1.0s, 10mm, 130kV - Tương phản cao : + 50% MTF (± 10%): 11.8 lp/cm + 10% MTF (± 10%): 14.5 lp/cm + 2% MTF (± 10%): 15.0 lp/cm - Đồng nhất: max. ± 4 HU - Phantom đặt ở trung tâm vòng quét 7. Phần mềm phân đoạn tổn thương phổi: công cụ phân đoạn phổi thực hiện phân đoạn tự động các tổn thương đặc và bán đặc trong phổi, cung cấp thể tích và đường kính theo hướng dẫn của LungRADS
8. Phần mềm nội soi ảo - Phần mềm nội soi ảo cho phép hiển thị đường thở, ruột và các cấu trúc chứa dịch 9. Phần mềm duỗi thẳng mạch máu: có công cụ và định dạng để tạo CPR (tái tạo mặt phẳng cong) giúp đánh giá mạch máu chuyên sâu - ví dụ như phình mạch hoặc bệnh động mạch ngoại biên. Đo chiều dài và đường kính toàn diện 10. Phần mềm loại bỏ bàn và xương: hiển thị nhanh chính xác các dữ liệu hình CT mạch máu xóa nền
1.2. Phụ kiện kèm theo 1. Máy in phim khô laser: - Công nghệ in: laser - Phim: Phim khô, kích thước 35x43 cm (14”x17”), 26x36 cm (10x14”), 25x30 cm (10”x12”), 20x25 cm (8”x10”) - Số khay phim: 02 - Tốc độ in phim: Khoảng 80 phim/giờ đối với 35 x 43 (14 x 17”) - Kích thước điểm ảnh: 50 µm (508 dpi)/ 100 µm (254 dpi) - Độ phân giải thang xám: 14 bit - Bộ nhớ trong: 1GB - Điều chỉnh mật độ: Tự động - Số kênh đầu vào: 1 kênh mạng DICOM
2. Máy bơm tiêm điện thuốc cản quang 1 nòng - Thiết kế Vị trí tiêm được đảm bảo ở góc 15độ chếch về phía dưới so với mặt phẳng ngang (cảm biến nghiêng gắn trong), nghiêng thẳng đứng lên phía trên để lấy tiêm ra khỏi hệ thống Trọng lượng: 14,4 kg - Nguồn điện 100 – 240V, 50 – 60 Hz, < 170VA - Bộ nhớ tiêm Có thể chỉnh sửa và lưu giữ được 80 hồ sơ tiêm - Nạp thuốc + Tự động nạp thuốc theo thể tích mặc định sẵn hoặc nạp thuốc thủ công với tốc độ nạp khác nhau + Tốc độ nạp: 1-5ml/giây + Hệ thống được tối ưu hóa nhờ vào các van kiểm tra
+ Thông số kỹ thuật + Thể tích tiêm tối đa: 200ml + Thể tích tiêm từng phần: 1-200ml, có thể lập trình từng bước 1ml + Áp lực tiêm tối đa: 21 bar, có thể lập trình từ 5-21 bar, từng bước 1 bar +Tốc độ dòng chảy: 0.1 – 10ml/giây, có thể lập trình từng bước 0.1ml/giây. Ngoài ra có thể nhập tốc độ dòng chảy hoặc số pha + Số pha: 1-6 pha + Thời gian trễ tiêm: 0-255 giây + Thời gian trễ pha: 0-255 giây + Thời gian trễ quét: 0-255 giây
3. Ổ ghi đĩa CD/DVD DVD Rewrite Asus SDRW-08D2S-U Ext USB 4. Ổn áp 3 pha loại 75KVA Điện áp vào 260V ~ 430V (150V ~ 248V) Điện áp ra 380V ± 1,5 ~ 2% 220V1 pha ± 1,5 tần số 49 ~ 62H Trọng lượng 218kg Kích thước(DXRXC)mm D 780 x R 562 x C1247 mm Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi 0,8s ~ 3s Nhiệt độ môi trường -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V Độ bền điện Kiểm tra điện áp 1500V trong vòng 1 phút 5. Bộ máy vi tính Cấu hình máy tính đồng bộ (Vostro 3681 /Dell) hoặc tương đương Công nghệ bộ vi xử lý (CPU): Core i3 hoac tuong duong Tốc độ bộ vi xử lý tối đa 4,3 GHz RAM: 4GB DDR4
6. Đèn đọc phim Khung : 1610x545x24mm Màn hình:1500x440mm Công suất: 90 W ± 5% Tần số nguồn sáng: 25 W ± 5% Tuổi thọ bóng đèn: 50,000 h Nguồn sáng: bóng LED Nguồn cung cấp: AC 220V-50Hz Nhiệt độ màu ánh sáng: 8600 Kenvin 7.Máy hút ẩm Bồn chứa nước thải : 4.0 lít Độ ồn : 44dB ( A ) Điều kiện hoạt động : 5°C - 35°C Kích thước máy : 375 × 287 × 581 mm Trọng lượng sản phẩm : 11.8 kg
2 | MÁY CHỤP X-QUANG RĂNG TOÀN CẢNH KỸ THUẬT SỐ | Nhóm 3 | 1. Thông tin chung: 1.1 Máy chụp X - Quang toàn cảnh răng kỹ thuật số. Model : X-mind Prime Hãng sản xuất :De Gotzen S.r.l, Ý Hãng, nước chủ sở hữu : De Gotzen S.r.l, Ý - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 - Chứng chỉ chất lượng Quốc tế: ISO 9001, ISO 13485, CE - Nguồn cung cấp: 220V-240V/50 Hz - Nhiệt đô cho phép vận hành ≤ 40 ⁰C - Độ ẩm cho phép vận hành ≤ 75% 1.2 Máy in phim khô: 01 cái Model: TX55 Xuất xứ: Trung Quốc - Tối thiểu có thể in phim khô: Công nghệ tạo hình ảnh bằng nhiệt (dry laser) - Công nghệ in: In ảnh laser - Độ phân giải: 508 laser pixels mỗi inch |  | X-mind Prime | De Gotzen S.r.l; Ý | De Gotzen S.r.l; Ý | De Gotzen S.r.l; Ý | Bộ | Cái | KKG-0284-00032 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0284-00032 | 31/12/2023 | 1
- Độ tương phản: 14 Bit - Số lượng khay nạp: 02 khay - Tối thiểu có 4 khổ phim để lựa chọn: + 14 x 17 inch (35 x 43 cm); + 14 x 14 inch (28 x 35 cm); + 10 x 12 inch (25 x 30 cm); + 8 x 10 inch (20 x 25 cm); - Có thể tự động điều chỉnh chất lượng hình ảnh. - Công suất in: 65 phim / giờ với cỡ 14” x 17”inch (35x43cm);100 film/giờ cỡ 8x10inch (20x25) - Thời gian in tấm phim đầu tiên: 100 giây
2. Cấu hình kỹ thuật:
2.1. Cấu hình cung cấp
- Tủ điều khiển cao tần: 01 bộ
- Khối chụp toàn cảnh: 01 bộ
- Bóng phát tia: 01 chiếc
- Cảm biến số hoá chụp toàn cảnh: 01 bộ
- Phần mềm thu và xử lý ảnh số hoá: 01 bộ
- Máy tính + Màn hình (Mua tại Việt Nam): 01 bộ
- Bộ lưu điện cho máy tính 1kva (Mua tại Việt Nam): 01 bộ
- Máy in phim khô (Mua tại Việt Nam): 01 cái
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ
2.2. Thông số kỹ thuật
2.2.1. Tủ điều khiển cao tần
- Kiểu: Tủ điều khiển cao tần, tần số 90 kHz
- Dải kV Từ 60 tới 70 kVp, mỗi bước 2 kV
- Dải mA Từ 2 tới 7.1 mA, theo đường cong R20
- Thời gian chụp toàn cảnh: 14,4 giây đối với người lớn / 13,3 giây đối với trẻ em
- Thời gian chụp chân răng: 3,2 giây (phải/trái) / 6,3 giây (phải và trái)
- Phóng đại trong chụp toàn cảnh người lớn / trẻ em tiêu chuẩn: 1:1.23
- Chụp TMJ miệng đóng / mở: 1:1.20
- Chụp xoang: 1:1.22
2.2.2. Khối chụp toàn cảnh
- Chuyển động lên xuống của cột: 660 mm bằng động cơ
2.2.3. Bóng phát tia
- Kích cỡ tâm tiêu điểm: 0.5 mm
- Góc anode: 12,5º
- Trữ lượng nhiệt anode: 13kJ (17 kHU)
- Trữ lượng nhiệt tối đa của đầu bóng: 310 kJ (413 kHU)
2.2.4. Máy tính và màn hình (Mua tại Việt Nam)
- Máy tính: Intel core i5 2,8 GHz trở lên, RAM 8GB, ổ cứng 1TB, hệ điều hành Windows 10 (bản quyền), USB 3.0
- Màn hình: Màn hình màu với đèn nền LED 23”
2.2.5. Cảm biến kỹ thuật số dung cho chụp toàn cảnh
- Công nghệ tối thiểu Cảm biến CCD sensor với màn phát sáng Cesium Iodide (CsI)
- Cỡ ảnh điểm Pixel: 48 µm
- Ma trận ảnh: 1536 x 2805 pixels
2.2.6. Phần mềm thu và xử lý ảnh số hoá
- Đo khoảng cách các thông số sau: để đo chiều dài giữa 2 điểm bằng công cụ Khoảng cách. - Đo góc: để đo góc giữa hai đường thẳng giao nhau, để đo góc giữa 3 điểm với công cụ Góc. - Chú thích: Thêm chú thích người dùng, Xóa các đo đạc - Tối thiểu có thể thay thế các lát cắt sau: để thay đổi các lát cắt của hình ảnh 2D hiện tại.
- Di chuyển ảnh phóng đại trong khung ảnh (Pan): xoay hình ảnh theo hướng mong muốn
- Cắt xén hình ảnh: để giảm dung lượng của khu vực quan tâm trong trường hợp dung lượng ảnh lớn.
- Lật ảnh
- Lọc hình ảnh: để giảm tiếng ồn đến từ các máy phát tia liều thấp hoặc để xử lý hình ảnh được lọc trước bởi các kỹ thuật viên X quang.
- Thu phóng: phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh 2D.
Tổng cộng: